## 附件一
第一包 高效液相色谱仪
设备采购填写要求：所采购设备分属于不同类别的，且不是一个供应商能够提供的，需在“设备包号”列中分别标注：如“第一包、第二包、……”；设备的参考品牌和型号填在备注栏。进口设备要特别说明；设备中必须满足的参数要用*号标注；供货日期要求填写清楚；对供应商的资质有特殊要求需说明；要求供应商提供产品设备图片的需说明。
设备包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注
一 | 1 | 高效液相色谱仪 | 1 | 套 | 500000 | 500000 | 1.仪器用途及配置要求 1.1 用途：用于疾控、环境、食品等行业的检测方法研发、各种常规分析及特殊方法应用. 1.2 系统配置：四元梯度泵1个，自动进样器1个，柱温箱1个，紫外检测器1个，荧光检测器1个，消耗品和化学工作站。 2.运行环境 2.1环境温度：5℃～40℃ 2.2相对湿度：45～5% 2.3工作电压：AC220V±10%，50Hz 3.技术参数 3.1四元梯度混合泵 ★3.1.1两个双活塞串联泵，具有独特的伺服控制可变冲程驱动、浮动活塞设计。 3.1.2可设置的流速范围：0.001~10mL/min, 增量为0.001mL/min ★3.1.3流速精密度：≤0.07%RSD 3.1.4流速准确度：±1%或10uL/min 3.1.5压力范围：不低于8700psi 3.1.6压力脉动：< 2% 3.1.7pH范围：1.0~12.5 3.1.8梯度形成：四元混合/梯度功能，采用高速比例阀 ★3.1.9梯度延迟体积：不高于650ul； 3.1.10梯度组成比例范围：0-100%(以1%为增量) 3.1.11混合准确度：<0.15%RSD 3.1.12集成的脱气元件：通道个数：4通道；每个通道的内部体积：1.5mL 3.2超高效自动进样器 3.2.1进样体积：0.1-100μL, 增量为0.1μL ★3.2.2进样准确度：<0.25 % RSD 3.2.3 进样进度：< 0.7 % RSD 3.2.4 进样循环时：18s 3.2.5 交叉污染：<0.004 % (40 ppm) ★3.2.6操作压力：不低于8700psi 3.2.7可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度 ★3.2.8样品位数：不低于131位2ml标准样品瓶位 3.2.9控温范围4℃-40℃ 3.3智能化柱温箱 3.3.1控温范围：10℃ - 40℃ 3.3.2温度稳定性：±0.1℃ 3.3.3控温准确度：±0.5℃ ★3.3.4控温精度：0.05℃ 3.3.5柱容量：2根300mm长色谱柱 ★3.3.6 可配置液相色谱手紧柱接头，无需工具，手紧旋拧方式，零死体积，并在最高 8700 psi的压力下保持稳定。 3.4可变波长紫外检测器 3.4.1检测器类型：双光束光度计 3.4.2光源：氘灯 3.4.3 信号数量：1 ★3.4.4最大采集速率：120 Hz 3.4.5噪音：± 0.25 x 10-5 AU, 在230 nm* 处 3.4.6漂移：在230 nm 处，1 x 10-4 AU/小时 3.4.7线性：上限> 2.5 AU 3.4.8波长范围：190-600 nm 3.4.9波长准确度：±1 nm 3.4.10狭缝宽度： 6.5 nm 3.5荧光检测器 ★3.5.1性能：水的RAMAN光谱：>3000； 3.5.2检测通道：单通道激发和发射检测； 3.5.3光源：闪烁电弧氙灯，4000h长寿命； 3.5.4激发波长：200-1200 nm； ★3.5.5发射波长：200-1200 nm； 3.5.6波长重复性： +/-0.2nm； ★3.5.7光谱存储范围：全光谱； 3.5.8数据采集速率：74Hz 4 化学工作站 4.1符合FDA 21CFR标准，可以处理如GC、LC、LC/MS、CE 和CE/MS等各种分离技术。基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以最高效率的数据分析和报告功能。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册。 4.2 可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；光谱工具数据分析软件，用于光谱评估，包括谱库和峰纯度分析功能具有在线帮助的自学操作教程；具有自我诊断程序。 5服务 5.1 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。 5.2 仪器在调试通过后提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，用户可用人民币结算。供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。 5.3 供应商在国内必须设有分析仪器教育中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供培训。 5.4 供应商在国内应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。 5.5 北京/上海/成都培训中心培训名额1个。 5.6 供应商具有免费的800售后服务热线。 ★6.需提供厂家对此项目的授权。
500000